## Slide 2: Controlekaarten
mensen
materialen
machines en apparaten
metingen
omstandigheden (omgeving)
Je maakt of meet geen twee keer hetzelfde
Alleen toevallige variaties
toevallige variaties
speciale variaties
Twee soorten variaties

## Slide 3: Controlekaarten
Mensen:
De variatie van het gehalte LDL cholesterol bij een patiënt per week
Wat is acceptabel?
Grenzen bepalen
Gezondheid
Bovengrens
Ondergrens

## Slide 4: Controlekaarten
Bij bewaking van processen en meetmethoden
95% betrouwbaarheid
Uitgaan van normaalverdeling
alles binnen 2σ is OK (Eng: in control)
tussen 2σ en 3σ  waarschuwing
buiten 3σ  actie

## Slide 5: Controlekaarten
Grenzen voor controle

## Slide 6: Controlekaarten
Koop een controlemonster en gebruik de door de leverancier opgegeven grenzen (vaak de 2 grens).
  Of
    Doe tenminste 10 (liever 15) bepalingen van een zelfgemaakt controlemonster met behulp van de methode of het apparaat dat je wilt controleren.
CRM
Certified Reference Material
Hoe start je een controlekaart?

## Slide 7: Controlekaarten
Hoe vinden we de grenzen?
3 Bereken het 95% betrouwbaarheidsinterval, je hebt dan meteen de 2 grenzen voor de controlekaart.
Reken de grenzen nu zelf uit
4 Bereken 1 en 3 grenzen.
De beste weergave van een steekproef is het betrouwbaarheidsinterval
2 Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie n-1.
steekproef BI

## Slide 8: Controlekaarten
Berekening van de grenzen
+3
+2 45,50
+1
44,85
-1
-2 44,20
-3
t opzoeken: 95%, tweezijdig, v = n – 1 = 10 – 1 = 9  t = 2,26
2 = 0,65   = 0,325
3 = 1,5 x 0,325  3 = 0,975
+3 45,83
+2 45,50
+1 45,18
44,85
-1 44,52
-2 44,20
-3 43,87

## Slide 9: Controlekaarten
4 Teken de controlekaart.
Je hebt nu een lege controlekaart waarin je de uitslagen van het controlemonster vanaf nu kunt uitzetten om de kwaliteit van je meetmethode te bewaken.

## Slide 10: Controlekaarten
6 Zet iedere dag (week, maand, uur of zo) de uitslag in de controlekaart en controleer of er een regel wordt overtreden.
Buiten de 2σ grens, zou maar 1 op de 20 keer mogen voorkomen, dus alleen waarschuwing: let op de volgende meting!
DAG 1
DAG 2

## Slide 11: Controlekaarten
6 Zet iedere dag (week, maand, uur of zo) de uitslag in de controlekaart en controleer of er een regel wordt overtreden.
Twee keer buiten de 2σ grens, (zou maar 1 op de 40 keer mogen voorkomen), dus nu moet actie worden ondernomen
Actie
de meting herhalen
onderzoek doen naar de oorzaak
na opheffen oorzaak herhalen van de meting
(meestal) nieuwe kaart starten
Buiten de 2σ grens, zou maar 1 op de 20 keer mogen voorkomen, daarom nu alleen waarschuwing: let op de volgende meting!
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
DAG 6

## Slide 12: Controlekaarten
Waarschuwingsregel
12σ
Westgard Regels (uit klinische chemie)

## Slide 13: Controlekaarten
Westgard Regels (uit klinische chemie)
Actieregels
Buiten de 3σ grens (zou maar 1 op de 100 keer mogen voorkomen), dus actie
13σ

## Slide 14: Controlekaarten
Westgard Regels (uit klinische chemie)
Actieregels
22σ
Twee keer buiten de 2σ (aan dezelfde kant) dus actie

## Slide 15: Controlekaarten
Westgard Regels (uit klinische chemie)
Actieregels
R4σ
Twee keer buiten de 2σ grens (boven en onder) dus actie

## Slide 16: Controlekaarten
Westgard Regels (uit klinische chemie)
Actieregels
41σ
4 keer buiten de 1σ grens dus actie

## Slide 17: Controlekaarten
Westgard Regels (uit klinische chemie)
Actieregels
10x
10 Keer aan een kant van het gemiddelde, dus actie
Soms wordt ook 8x gehanteerd

## Slide 18: Controlekaarten
Westgard Regels (uit klinische chemie)
Actieregels
10x
10 Keer aan een kant van het gemiddelde, dus actie
Soms wordt ook 8x gehanteerd

## Slide 19: Controlekaarten
Vragen?